ÜST DÜZEY VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

*Sistem Muhteviyatı*

- 1 adet HD Video Processor Cihazı ve Işık Kaynağı

- 1 adet HD Video Gastroskopi Cihazı

- 1 adet Geniş Kanallı HD Video Gastroskopi Cihazı

- 1 adet HD Video Kolonoskopi Cihazı

- 1 adet HD Optik Zoom Video Kolonoskopi Cihazı

- 1 adet HD Renkli Medikal Monitör

- 1 adet Bilgisayarlı görüntü aktarım ve arşivleme sistemi

- 1 adet Sistem Taşıyıcı Araba

- 1 adet Su jeti (Water jet) cihazı

- 1 adet Karbondioksit insüflatör cihazı

- 1 adet Üst düzey endoskopik girişim amaçlı elektro koter cihazı

1-) HD VİDEO PROCESSOR CİHAZI VE  IŞIK KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Video processor cihazı ve soğuk ışık kaynağı ayrı ayrı üniteler veya tek ünite halinde verilmelidir.

- Cihazın ön panelinde enhancement veya structure veya enhance veya bu özelliklerden birini içeren menü tuşları bulunmalı veya buna benzer şekilde görüntü netliğini arttıran bir özelliği bulunmalıdır.

- Cihazın ön panelinde 3 kademede iris seçme düğmesi veya benzer özellikte beyaz parlamasını azaltma özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda Kırmızı ve Mavi renk ton ayarları yapılabilmelidir.

- Cihaz, özel ışık gözlem teknolojisi olan Blue Light Imaging (BLI)  ve Linked Color Imaging (LCI)  veya TXI (Texture & Color Enhancement Imaging) ve RDI (Red Dichromatic Imaging)  özelliklerinden en az ikisine sahip olmalıdır.

- Video Processor veya soğuk ışık kaynağı, şüpheli veya kanserli bölgenin erken teşhisinde kullanılabilen endoskopik inceleme yapılacak dokunun mukozal morfolojisinin tanımlanmasında kullanılabilen; NBI ‘Narrow Band Imaging’ veya FICE özelliklerinden en az birine sahip olmalıdır, özellikler real time olarak kullanılabilmelidir.

- Video processor, cihaza özel klavyesi veya dokunmatik ekranı ile video endoskoplar üzerinde bulunan en az 3 adet uzaktan kumanda tuşuna görüntü dondurma vb. işlemler tanımlanabilmelidir.

- Video processor cihazının klavyesi üzerinden veya dokunmatik ekran aracılığı ile hasta bilgilerinin kaydedilmesi, bu bilgilerin yeniden kullanılabilmesi sağlanmalıdır.

- Video Processor cihazında çekilen resimlerin saklanabilmesi için USB girişi bulunmalı ve cihazın ön panelinde PIP veya POP bağlantı girişi bulunmalıdır veya çekilen resimlerin saklanabilmesi için USB girişinden ve kendi prosesörün hafızasına fotoğraf ve video kaydı yapılabilmeli ve istendiği zaman çift ekran görüntü özelliğine veya donmuş görüntü ile gerçek görüntü aynı anda ekranda görüntülenebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Video processor cihazının arka panelinde ; DVI-D, DVI-I, HD-SDI, RGB-TV, S Video veya 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI ve VBS Composite çıkışlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz, şehir elektriğinde çalışabilme özelliğinde olmalı ve çalışma frekansı 50/60 Hz, çalışma voltajı 100-240 Volt arası olmalıdır.

- Soğuk ışık kaynağı aydınlatmayı sahip olduğu en az 4 adet LED lamba ile sağlamalıdır.

Cihazın lamba ömrü en az 10.000 saat olmalı veya 10.000 saati tamamlayacak adette cihaz ana lambası ile aynı özellikte ve markada orijinal yedek lamba verilmelidir.

- Soğuk ışık kaynağının, dokudan fazla uzaklaşması veya yakınlaşması halinde ışık şiddetini otomatik olarak  ayarlayabilme (arttırıp azaltma) özelliği olmalıdır.

- Soğuk ışık kaynağında manuel ışık ayarı da yapılabilmelidir.

- Sistem ile birlikte 1 adet hava kaçak test cihazı ve 1 adet su tankı verilecektir.

2-) HD VİDEO GASTROSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır ve HD (High Definition) özelliğinde olmalıdır.

- Video gastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır ve prosesör cihazı ile aynı seri olmalıdır. Teklif edilen video gastroskopi cihazı özel ışık gözlem teknolojisi; Blue Light Imaging (BLI) ve Linked Color Imaging (LCI) veya Texture and Color Enhancement Imaging (TXI), Red Dichromatic Imaging (RDI) görüntüleme modlarından en az ikisi ile uyumlu ve çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Video gastroskopun saha görüş derinliği en az 3-100 mm arasında olmalıdır.

- Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.

- Video gastroskopun insertion tüp dış çapı en az 8.9 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun distal dış çapı en az 8.9 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı 2.8 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1030 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi en az yukarı 210 derece, aşağı 90 derece, sağa 100 derece, sola 100 derece olmalıdır.

- Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına bastırılabilir özellikte olmalıdır.

- Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.

3-) GENİŞ KANALLI HD VİDEO GASTROSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Teklif edilen video Gastroskopi cihazı özel ışık gözlem teknolojisi; Blue Light Imaging (BLI) ve Linked Color Imaging (LCI) veya Texture and Color Enhancement Imaging (TXI), Red Dichromatic Imaging (RDI) görüntüleme modlarından en az ikisi ile uyumlu ve çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Video gastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.

- Video gastroskopun saha görüş derinliği en az 2-100 mm arasında olmalıdır.

- Video gastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.

- Video gastroskopun insertion tüp dış çapı en az 10.8 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun distal dış çapı en az 10.0 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun çalışma kanalı iç çapı en az 3.7 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1030 mm, toplam uzunluğu ise en az 1.400 mm olmalıdır.

- Video gastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı en az 210 derece, aşağı en az 90 derece , sağaen az 100 derece, sola en az 100 derece olmalıdır.

- Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına bastırılabilir özellikte olmalıdır.

- Video gastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.

4-) HD VİDEO KOLONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Video kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır ve HD (High Definition) özelliğinde olmalıdır.

- Video kolonoskopun saha görüş açısı en az 160 derece olmalıdır ve prosesör cihazı ile aynı seri olmalıdır. Teklif edilen video kolonoskopi cihazı özel ışık gözlem teknolojisi; Blue Light Imaging (BLI) ve Linked Color Imaging (LCI) veya Texture and Color Enhancement Imaging (TXI), Red Dichromatic Imaging (RDI) görüntüleme modlarından en az ikisi ile uyumlu ve çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Video kolonoskopun saha görüş derinliği en az 3-100 mm arasında olmalıdır.

- Video kolonoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.

- Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı en az 12,0 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun distal dış çapı en az 12.0 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çapı en az 3.7 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1680 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 180 derece, aşağı 180 derece, sağa 160 derece, sola 160 derece olmalıdır.

- Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.

- Video kolonoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.

5-)HD  VİDEO OPTİK ZOOM KOLONOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Video kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır ve HD (High Definition) özelliğinde olmalıdır. Teklif edilen video kolonoskopi cihazı özel ışık gözlem teknolojisi; Blue Light Imaging (BLI) ve Linked Color Imaging (LCI) veya Texture and Color Enhancement Imaging (TXI), Red Dichromatic Imaging (RDI) görüntüleme modlarından en az ikisi ile uyumlu ve çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Video kolonoskop cihazı Magnifiye (zoom) özelliğine sahip olmalı ve görüntüyü en az 80 katına büyütmelidir. Zoom optik olarak yapılabilmelidir.

- Video kolonoskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.

- Video kolonoskopun saha görüş derinliği normal modda en az 7-100 mm arasında, yakın modda ise 1.5-2.5 mm veya 2-3mm arasında olmalıdır.

- Video kolonoskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.

- Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı en az 11,8 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun distal dış çapı en az 11.7 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çapı en az 3,2 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1680 mm olmalıdır.

- Video kolonoskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 180 derece, aşağı 180 derece , sağa 160 derece, sola 160 derece olmalıdır.

- Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.

- Video kolonoskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.

6-) HD RENKLİ MEDİKAL MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör LED veya LCD olmalıdır.

- Monitör en az 26 inç olmalıdır.

- Monitör en az 1920x1080 pixel görüntü çözünürlüğünde olmalıdır.

- Monitörün ekranı üzerinden menü izlenebilmelidir.

- Monitörde DVI ve/veya HDMI ve/veya DVI-D girişi bulunmalıdır.

7-) BİLGİSAYARLI DİJİTAL GÖRÜNTÜ AKTARIM VE ARŞİVLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dijital resim ve video kayıt için 2’li ayak pedalına sahip olmalıdır.

- Video çekerken aynı zamanda resim çekilebilir özellikte olmalıdır.

- Kayıt edilen video kayıtlarını kare-kare izleme ve her kareden resim kayıt edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistem ile birlikte 1 adet renkli printer verilmelidir.

- En az 2 Ghz Dört çekirdek işlemcili , en az 8 GB ram, en az 500 GB Harddisk , en az 14’’ LCD veya LED ekrana sahip , Mouse , Klavye , DVD writer, USB port özelliklerini kapsayan masaüstü bilgisayar verilmelidir.

- En az 10 metre uzunluğunda görüntü aktarım kablosu verilmelidir.

8-) SİSTEM TAŞIYICI ARABA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen taşıma arabasında tüm elektrik bağlantı kabloları bir bölümde sabitlenebilmelidir.

- Sistem şehir şebeke akımına tek bir bağlantı kablosu ile bağlanabilir özellikte olmalıdır.

- Teklif edilen Işık Kaynağı, Prosesör ve Monitörü üzerinde taşıyabilmelidir.

- En az iki adet skop’u üzerinde taşıyabilmeli ve bunun için taşıyıcı arabanın üzerinde bir adet skop  taşıyıcı askı bulunmalıdır.

- En az iki tekerleğinin kilitlenme mekanizması bulunmalıdır.

9-) SU JETİ (WATER JET) CİHAZI

- Teklif edilen cihaz endoskopik uygulamalar sırasında gastrik ve kolonik mukoza yüzeyinin basınçlı bir şekilde yıkanması için kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

- Maksimum akış hızı, hasta emniyetini sağlamak amacı ile, özel ekstra su kanalı ile kullanılan skoplarda dakikada en fazla 190 ml±40ml olmalıdır.

- Teklif  edilen  çalışma   kanallı    skoplara    hiçbir    adaptör gerektirmeden bağlanabilmelidir.

- Akış hızı manuel olarak min-max değerler arasında ayarlanabilmelidir.

- Teklif edilen cihazın su tankı olmalı, su tankı ve kapağı etkin sterilizasyon için otoklavlanabilmeli veya dezenfekte edilebilmelidir.

- Kullanımı kolay, kompakt ve rahat taşınabilir olmalıdır.

- 200 x 173 x 385 mm veya ana ünitesi 145x130x265 mm ebatlarında ve su kabı boş ağırlığı en fazla 5 kg aralığında olmalıdır.

- Cihaz 100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışmalıdır.

10-) KARBONDİOKSİT İNSÜFLATÖR CİHAZI

- Cihaz 100-240 V AC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışmalıdır.

- Cihaz endoskopik uygulamalarda kolon içerisini karbondioksit yardımıyla şişirmek amacıyla kullanılabilmelidir.

- Cihaz ön panelinde, bağlanan karbondioksit tüpünün doluluk oranı ve başlatma, durdurma ve/veya açma kapama düğmesi bulunmalıdır.

- Cihaz karbondioksit hortumu ve su konteynırı ve endoskoplarla kullanıma bütün hazır aksesuarları ile birlikte verilmelidir.

11-)ÜST DÜZEY ENDOSKOPİK GİRİŞİM AMAÇLI ELEKTROKOTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elektrokoter Cihazı Endoskopi, Gastroenteroloji (Polipektomi, Papillotomi), Bronkoskopi, Genel Cerrahi, Kapalı veya Açık ameliyatlarda  Kullanılabilir Olmalıdır.

- Cihazın  en az 6,4 İNÇ TFT LCD renkli ekranı olmalı, tüm ayarlar bu ekran üzerinden yapılabilmelidir. ayarlanan modların isimleri, güç değerleri, efekt ayarları, bu ekrandan takip edilebilmelidir.

- Cihazın nominal çalışma frekansı tüm modlar da 350 kHz olmalıdır.

- Cihaz açıldığında otomatik bir program dâhilinde kendini kontrol etmeli, bir hata bulunduğunda sesli ve görsel hata kodu ile bunu belirtmelidir. cihazın  3 adet mesaj türü olmalıdır  ( durum mesajları, kullanım hata mesajları, sistem hata mesajları )

- Cihaz otomatik kontrol teknolojisine sahip olmalı ve moda göre voltaj kontrolü, güç kontrolü, ark kontrolü ve plazma kontrolü yapabilmelidir.

- Cihaz endoskopik girişimler için ark şiddeti düzenlemesi yapabilmelidir.

- Cihaz auto-cut, High cut ve Bipolar cut modlarının işleminin başlangıç destek sağlayan Power-Peak ( güç tepe noktası ) sistemi olmalıdır.

- Cihazda endoskopi için iki ayrı  özel yazılım bulunmalıdır.

- Papillotomy için olan yazılımın çıkış gücü en az 150 Watt, 4 farklı kesme efekti bulunmalıdır. Maksimum HF pik gerilimi en az 550 Vp olmalıdır.

- Polipektomi için olan yazılımın çıkış gücü 400 Watt olmalı, 4 farklı kesme efekti bulunmalıdır. Maksimum HF pik gerilimi en az  770 Vp olmalıdır.

- Cihazın bu yazılımlarında kesme süresini 4 kademede ayarlamalı, kesme aralığını ise 10 kademe de ayarlamalıdır.

- Kullanıcı kendi soket konfigürasyonunu oluşturabilmelidir. Satın alındıktan sonrada başka soket takılabilmeli veya mevcut soketler değiştirilebilmelidir.

- Cihazın modüler bir yapısı olmalı, bipolar veya monopolar çıkış  sayısı isteğe göre arttırılabilmelidir ( opsiyonel ). 2 ( iki ) HF çıkışlı olan cihaz 5 HF çıkışlı yapılabilmelidir.

- Cihaz ile aynı marka argon plazma koagulasyon ünitesi bağlanabilmelidir.

- Cihaz en az 198 programa kadar kişisel prosedür ayarlarını saklama olanağı sağlamalıdır. Kullanıcı adı veya presödür adı ile cihazın hafızasına kaydedilebilmelidir.

- Cihazın tüm modları 2 ile 8 farklı kesme ve koagülasyon efekti ile çalışabilmeli ve dokunun her iki tarafında oluşacak olan nekrozu kullanıcı ayarlayabilecektir. Bu efektler tüm modlarda olmalıdır.

- Cihaz  auto start ve auto stop otomatik aktivasyon fonksiyonlarını desteklemelidir. Auto start fonksiyonunun güç sınırlaması maksimum 50 Watt olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak cihaz ile aynı marka argon plazma koagülasyon cihazı, yıkama pompası, duman aspiratörü ve soket arttırma modülü bağlanabilmelidir.

- Cihazın kullanıcı ara yüzünde ( ekranında ) bir dizi pencere açılabilmeli, bu pencerelerde modlara ve cihaza ait bir dizi işlem gerçekleştirilebilmelidir, işlemlerin belli sırası olmamalıdır. Ekranda modların isimleri işlem sırasında da yazmalı ve kullanıcı hangi işlemde olduğunu görmelidir.

- Cihazın kullanım dili Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle kullanılabilmelidir.

- Cihazın arkasında 2 adet ayak pedalı girişi olmalıdır. Bu girişlere  1 adet ikili ve 1 adet  tekli pedal aynı anda bağlanabilmelidir. Her iki soket girişi de hem tekli hem çiftli pedallara uyumlu olmalıdır.

- Cihazın ayarlanmış modlarını ayak pedalı veya el kumanlı koter kalemi üzerinden değiştirilebilmelidir. Ayak pedalı veya El kumanda kalemi üzerindeki üçüncü bir düğme ile bu işlem gerçekleştirilmelidir.

- Cihaz uzaktan kumanda özelliğini çift butonlu disposable el kumandalı koter kalemlerde iki butona aynı anda basıldığında gerçekleştirilebilmelidir.

- Cihazın nötr elektrot akımını Ohm cinsinden ekranda sayısal değer ile izlemeli, plaka ve hasta cildi arasında bağlantının kesilmesi durumunda monopolar çıkış  gücünü kesip kullanıcı ekranında bir ses ve mesaj ile uyarmalıdır.

- Cihaz düşük cilt direnci olan hastalarda güvenli olmalı ve cilt altı yağ dokusu az olan hastaları, çocukları ve bebekleri kapsamalı. bu tip hastalarda hasta plakasının ciltten kritik derecede çıkması durumunu zamanında belirlemelidir.

- Cihaz neonatal hasta plakları ile kullanılmalı ve 300ma ‘i aşması halinde cihaz kullanıcıyı bir mesaj ile uyarmalıdır.

- Cihaza Endoskopik Submukozal Diseksiyon, Endoskopik mukozal rezeksiyon, Elevasyon, Kolorektal cerrahi, Gastroenteroloji, Üroloji,  Karaciğer cerrahisi, girişimlerinde kullanılan koter ile aynı marka basınçlı SF ( Serum Fizyolojik) ile çalışan bir modül bağlanabilmelidir. Bu modül ve aksesuarlar  teklif veren elektrokoter firmaların orijinal kataloglarında göstermelidirler.  ( opsiyonel )

- Cihazın da  maksimum çalıştırma süresi ayarlanabilmelidir. Cihaz ayarlanan maksimum çalışma süresini aşınca otomatik olarak akımı kesmeli fakat istenirse çalışmaya tekrar başlayabilmelidir.

- Cihaz ileride satın alınabilecek olan aynı marka argon cihazının ayarlarını kendi ekranından yapabilmeli ve argon cihazının üzerine konduğunda kablosuz olarak alt kısmından elektrik verebilmelidir

- Cihazda parlaklık ayarı, sistem ses düzeyi ayarı, tuş sesi düzeyi, görünüm acısı, güç göstergesi, Upmax göstergesi, auto start1, autostart2 ve servis ayarları yapılabilmelidir. Görüş acısı ayarı yukarıdan, alttan ve önden olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın bipolar modunda 2 adet auto start bipolar çıkışı ayarlanabilmelidir. Bu modlar  0,1-10 ve 0,0-9,5 saniye arasında ayarlanabilmeli ve tamamen kapatılıp açılabilmelidir.

- Cihaz değişen doku empedansını otomatik olarak algılamalı ve ona göre voltaj düzenlemesi yapmalıdır. Cihaz aktivasyon sırasında dokuda kullanılan maksimum ve minimum gücü otomatik olarak cihazın ekranında açılan pencerede göstermelidir.

- Cihazda dört tip nötr plak takip sistemi olmalı, dinamik, tek yüzeyli, çift yüzeyli ve isteğe bağlı şeklinde takip etmelidir. Nötr plak ekranın da 3 çeşit takip sistemi olmalı, birincisinde yeşil veya kırmızı ışık ile bağlantı durumunu göstermeli, ikincisinde ise Ohm cinsinden rakamsal değer ile direnç ölçümü yapmalı ve üçüncüde ise bar cinsinden bir grafik ekran ile alt ve üst limitli takip yapmalıdır.

- Cihazın soket girişlerinin yanındaki tuşa basıldığında ekrana o mod ile ilgili menüler hızlı bir şekilde ekrana gelmeli, o mod ile ilgili ayarlar hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

- Cihazın ekranında her cut ve coag modun özellikleri, uygulama alanları, uygun elektrot secimi için Türkçe açıklamalar bulunmalıdır.

- Cihazda hasta güvenliği ve enstrümanı hasarlara karşı korumak için her cut ve coag modunun güç sınırlandırması olmalı ve ekran ayarlarından yapılabilmelidir.

- Cihazın ayarlarında tarih ve saat ayarlaması  bulunmalıdır.

- Cihaz maksimum çıkış güçleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

Monopolar Kesme:

Auto Cut  300watt Voltaj kontrolü

High Cut 300 Watt Ark Kontrollü

Dry Cut  200 Watt Voltaj kontrolü

Dry Cut1 200 Watt Güç kontrolü

Endo Cut Q  400watt Voltajve Ark kontrolü

Endo Cut I  170watt Voltaj ve Ark kontrolü

Monopolar Koagülasyon:

Soft Coag  200watt Voltaj kontrolü

Swift Coag 200Watt Voltaj kontrolü

Swift Coag1 200Watt Güç kontrolü

Forced Coag  120watt Voltaj kontrolü

Spray Coag  120WattVoltaj kontrolü

Bipolar Kesme:

Bipolar Cut 100 Watt Voltaj kontrolü

Bipolar Cut1 370Watt Voltaj kontrolü

Bipolar Koagülasyon:

Bipolar  Soft Coag  120watt Voltaj kontrolü

Bipolar Soft Coag1 200Watt Voltaj kontrolü

Bipolar Soft Coag Auto Stop 120Watt Voltaj kontrolü

Bipolar Force Coag 90 Watt Voltaj kontrolü

- Cihaz uluslar arası standartlardan En Az EN60601-1 Ve EN60601-2-2 Sertifikalarına Sahip Olmalıdır.

- Cihazın tüm çıkışları cf tipi izole olmalıdır.

- Cihaz 100V - 120V / 220V - 240V±%10 Ve 50-60 Hz şehir şebekesi elektriğiyle çalışmalıdır.

- Cihaz ile birlikte orijinal ve koter ile aynı marka aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

- Çiftli ayak pedalı (Remode Özellikli)		1 adet

- Disposable koter plağı ( çiftli )			50 adet

- Koter plak ara kablosu				1 adet

- Endoskopik ara kablo				1 adet