ETÜV (250 lt) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz iç hacmi 250 litre olmalıdır.
2. Cihazın nemsiz sıcaklık çalışma aralığı Aydınlatmasız -10ºC/+60ºC olmalıdır.
3. Cihazın nemsiz sıcaklık çalışma aralığı Aydınlatmalı 0ºC/+60ºC olmalıdır.
4. Cihazın nemli sıcaklık çalışma aralığı 10ºC/+60ºC olmalıdır.
5. Cihazın nem aralığı 20%- 95% RH olmalıdır.
6. Cihazın içerisindeki nem bir nem jeneratörü ile sağlanmış olmalı ve kabin içerisindeki nem sensörü ile ölçülebilir olmalıdır.
7. Cihazın sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti ± 0,1ºC olmalıdır.
8. Cihazın nem ayar ve okuma hassasiyeti %1 RH olmalıdır.
9. Cihaz sıcaklık ve nem kontrollü olmalıdır.
10. Cihazda gün ışığı olmalı ve Işık şiddeti 10.000 lux olmalıdır.
11. Cihazda 3 adet Raf sayısı bulunmalıdır.
12. Cihazın güç değeri 220V 50Hz olmalıdır.
13. Cihazda harici kalibrasyon için yan taraftan bir giriş olmalıdır.
14. Cihazın kontrolü PLC olmalıdır. Kontrol panosu dokunmatik tuşlar ile ayarlanabilir olmalıdır.
15. Cihazın aydınlatma zamanlayıcısı 0-99,9 saat 59 dakika + süresiz çalışma sağlamalıdır.
16. Cihazın program basamak sayısı 1-10 arasında ayarlanabilmelidir.
17. Cihazın program tekrar sayısı 1-99 arasında ayarlanabilir olmalıdır.
18. Cihazda güçlü hava sirkülasyonu sayesinde düşük sıcaklıklarda bile sıcaklık ve nem dağılımı kararlılığı sağlanmış olmalıdır.
19. Cihazın iç yüzey yapısı Paslanmaz çelik olmadır.
20. Cihazın dış yüzey yapısı paslanmaya karşı korumalı elektrostatik toz boyalı çelik olmalıdır.
21. Cihazın dış blok kapısının haricinde içerideki numuneleri gözetlemeye imkân veren cam bir kapısı olmalıdır.
22. Cihazın kullanılabilir iç ölçüleri (LxHxD) 45x55x90 cm olmalıdır.
23. Cihazın dış ölçüleri (LxHxD) 78x85x181 cm olmalıdır.
24. Cihazın yalıtımı enjekte edilmiş yüksek yoğunluktaki poliüretan malzeme ile sağlanmış olmalıdır.
25. Cihazın kurulu gücü 2000 Watt olmalıdır.
26. Cihazda kullanılan soğutucu gaz insan sağlığına zararlı CFC içermemelidir.
27. Üretici firmanin TSE 12426 , ISO-9001: 2015 , ISO 13485:2016, TS_13005, TS_12487 standartı Kalite Belgeleri 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002:2014 MMYS Kalite Belgesi ve cihazın CE belgesi olmalıdır.
28. Söz konusu cihaz; satıcı firma tarafından fabrikasyon (imalat), işçilik ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl parça ve işçilik garantisinde olmalıdır. 
