ANALİTİK TERAZİ

- Tartım kapasitesi en çok 220-250 g arasında olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti en az 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği en az 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı +/- 0,0002 g arasında olmalıdır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en çok 4 saniye olmalıdır.

- Cihazın daralama zamanı en çok 1 saniye olmalıdır.

- Cihazın ekranı arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı dairesel en az 90 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın kasası ABS plastik kasa olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı en çok 4,5 kg olmalıdır.

- Cihaz tam otomatik dahili kalibrasyon sistemi olmalı ve sıcaklık değişimlerinde ve zamana bağlı olarak kalibrasyonu olmalıdır.

- Cihaz mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal,Newton, ozt, custom unit  gibi farklı birimlerde tartım yapabilmelidir

- Cihazda en az 3 filtreleme sistemi olmalıdır.

- Cihazın ön kısmında su terazisi olmalıdır.

- Cihazda RS 232 bağlantısı olmalıdır.

- Cihaz 10-35° C sıcaklık aralığında ve %10-80 oransal nem koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaza istenildiği takdirde yoğunluk kiti bağlanabilmelidir.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalı ve CE belgesi olmalıdır.

- Teklif veren firma cihazı satmaya ve teknik servis hizmetini vermeye yetkili olduğunu gösteren üretici ya da temsilci firmadan alınmış yetki belgesini teklifiyle birlikte sunmalıdır.

- Cihazla birlikte türkçe yazılmış kılavuz kitapçığı ve garanti belgesi verilmelidir.

- Teklif veren firma cihazın teknik özelliklerini içeren dökümanı proforma ile birlikte vermelidir.

Prof.Dr.Nurdan TUNA GÜNEŞ					Doç.Dr.Selen AKAN

Doç.Dr.Hande Tahmaz