# ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İç hacmi 108 lt ve iç boyutları 560 x 480 x 400 mm (genişlik x yükseklik x derinlik) olmalıdır.

- Cihaz oda sıcaklığı + 5 C ile +300 C derece arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz çok fonksiyonlu dijital PID göstergeli olmalıdır ve gösterge yüksek çözünürlüklü TFT renkli ekran olmalıdır.

- Cihazın dijital kontrol panelinden sıcaklık, havalandırma açıklığı, program zamanı, dil gibi parametreler ayarlanabilmelidir.

- Cihazda sıcaklık ayarı C veya F cinsinden ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazda dijital zaman ayarlayıcı bulunmalıdır ve 1 dakikadan 99 gün, 23 saate kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazda setpoint bekleme özelliği olmalıdır ve böylece ayarlanan sıcaklığa gelmeden istenilen çalışma süresi başlamamalıdır.

- Cihazın dijital ekranının ayarlanabilme kararlılığı 0.1 C olmalıdır.

- Cihazda ayarlanan programlar herhangi bir güç kesintisi durumunda hafızaya alınmalıdır.

- Isıtıcılar çalışma çemberinin dört bir yanına yerleştirilmiş olmalı ve etkin bir ısıtma sağlamalıdır. Bu ısıtıcılar aynı zamanda raf takmak amacıylada kullanılabilmelidir.

- Maksimum sıcaklık sapması 0.5 %,maksimum sıcaklık değişimi 2 % den fazla olmamalıdır.

- Cihazda yüksek sıcaklık koruması olmalıdır,  limitleyici cihazın , nominal sıcaklığın yaklaşık 20 C üzerine çıkması durumunda otomatik olarak devreye girmeli ve ısıtmayı kesmelidir.

- Cihaz ön panelinde ısıtmanın yapıldığını belirten ikaz ışığı vardır.

- Çalışma çemberi ve dış kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Elektrostatik toz boya içermemelidir.

- İstenildiğinde daha sonra ikili kontrol sistemi talılabilmelidir.

- Cihaz , 2 adet paslanmaz çelikten raf cihazla birlikte verilmelidir.

- Üretici firma tarafından hazırlanmış 160 C de kalibrasyon sertifikası cihazla birlikte verilmelidir.

- Firma, teklif mektubunda teklif ettiği cihazın marka ve modelini belirtmelidir.

- Cihaz 220 Volt/ 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 veya CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma teklif ettiği cihaza ait TS 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen cihazın 2 yıl ücretsiz , ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi Kabul edilmemelidir.