DNA RNA PROTEİN MİKTAR TAYİN  CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
MIKRO UV SPEKTROFOTOMETRE

1- Cihaz ile konsantrasyon ve kalite ölçümleri  yapılabilmelidir. 

2- Cihaz üzerinde mikro ölçümlerin yapılabileceği  pedallar ve kinetik çalışmalar için küvetle ölçüm bölümü olmalıdır.
3- Cihaz, aşağıdaki ölçümleri yapabilmelidir:
· Nükleik asit miktar ve kalite ölçümleri: DNA, RNA, Oligo, PCR ürünleri, Hibridizasyon probları .

·  Microarray: Nükleik asit ve boya konsantrasyonları (Cy3, Cy5, Alexa Fluor Boyaları .)
·  Proteinler: Bradford,BCA, Lowry, Pierce 660nm analizlerinin kullanımı ile dilüsyona gerek kalmadan konsantrasyon ve kalite ölçümleri yapabilmelidir. 
· Peptit ölçümleri : 205 nm

· Altın Nanopartikülleri:  520 nm
· Hücre Yoğunluğu: Mikrobiyolojik kültürlerin hücre yoğunluğunu ölçebilmelidir. 
· Hücre Kültürleri: Süspanse edilmiş hücrelerin absorbans ölçümlerini yapabilmelidir.
· Kinetik Ölçümler: 37 ± 0.5 °C ısıtma özelliği sayesinde kinetik ölçümleri yapabilmelidir. 
4- Cihazın, (dsDNA) örneklerini ölçebileceği aralık Pedal ile  2 - 27.500 ng/ul  Kuvet ile 0,20 – 75 ng/ul (dsDNA) olmalıdır.

5- Cihazın, (ssDNA) örneklerini ölçebileceği aralık Pedal ile  1,3 -18.150 ng/ul Kuvet ile 0,13 – 49,5 ng/ul (ssDNA) olmalıdır.

6- Cihazın, (RNA) örneklerini ölçebileceği aralık Pedal ile 1,6 - 22.000 ng/ul Kuvet ile 0,16 – 60ng/ul (RNA) olmalıdır.
7- Cihazın, (DNA Microarray ssDNA) örneklerini ölçebileceği aralık Pedal ile 1,3 - 495 ng/ul Kuvet ile 0,13 – 49,5 ng/ul olmalıdır.

8- Cihazın, (Purified BSA ve Protein A280) örneklerini ölçebileceği aralık Pedal ile  0,06 – 825 mg/ml  Kuvet ile 0,006 mg/ml olmalıdır

9- Cihazın önceden tanımlanmış boyalarda ölçümler için tespit limitleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
. Cy3, Cy3.5, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660 boyalarında 0,2 – 100 pmol/ul olmalıdır.

. Cy5, Cy5.5  Alexa Fluor 647 boyalarında 0,12 – 60 pmol/ul olmalıdır.

. Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 boyalarında 0,4 – 215 pmol/ul olmalıdır.

. Alexa Fuor 546 boyasında 0,3 – 145 pmol/ul olmalıdır. 
10- Cihaz, pedallı ölçüm sistemi ile çok küçük hacimdeki örneklerle ölçüm yapabilmelidir: 

·  Nükleik asitlerin sıvı solüsyonları: 1 ul 

·  Belirli miktarda boya içeren solüsyonlar: 2ul 
·  Bradford ve BCA analizleri: 2ul 
· Hücresel materyallerin sıvı solüsyonları: 2 ul 

11- Cihaz örneği tam spektrum (190-850nm) tarama yapabilecek özellikte olmalıdır. 

12- Cihaz örneğin tam spektrum taramasını 8 sn içerisinde tamamlayabilmelidir.
13- Cihaz  Auto ölçüm moduna sahip olmalıdır, istenildiğinde Auto modu kullanılabilmeli ve bu sayede pedallar temizlenip yeni örnek yüklenir yüklenmez ölçüm yapabilmelidir. 
14- Örnek yüzeyi  (pedallar)  kontaminasyonu önleyecek şekilde üretilmiş olmalı  ve yüzeyler kolayca temizlenebilmelidir. Ölçümden sonra örneklerin temizlenmesi kolayca, kuru bir kağıt mendille  yapılabilmelidir. Herhangi başka bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır. 

15- Cihaz, Android yazılım programıyla birlikte çalışmalıdır. Bu sayede örneklerden elde edilen sonuçlar arşiv dosyalarında saklanabilmeli ve istendiğinde kullanıcı tarafından yazdırılabilmelidir. Ayrıca standart eğrileri ve seçilen dalga boyundaki spektrumları otomatik olarak görüntüleyebilmelidir. 
16- Cihaz Nükleik asid ölçümlerinde örneğin konsantrasyonunu, A260, A280 abs değerlerini, 260/280 saflık oranı, 260/230 saflık oranını kullanıcın herhangi bir hesaplama yapmasına gerek olmadan ölçüm sonrasında ekranda görüntüleyebilmelidir.
17- Cihaz , gerektiğinde ölçülen örneklerdeki kirliliğin konsantrasyon üzerindeki etkisini kirletici bilgisini ve düzeltilmiş konsantrasyon değerini vermelidir.

18- Cihaz gerektiğinde DNA örnekleri içinde Rna ,  RNA örnekleri içinde Dna kontaminasyonu olup olmadığını tespit edebilmelidir
19- Nükleik Asit uygulamasında konsantrasyon değerinin birimi, tekrar okuma yapmaya gerek olmadan değiştirilebilmelidir.  ng/ul, ug/ul cinsinden değerler anında görüntülenebilmelidir.

20- Yazılım programında kullanıcı kendi metotlarını oluşturabilmelidir.
21- Cihaz 7 inc büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

22- Cihazın dokunmatik ekran çözünürlüğü 1280x800 high-definition color display olmalıdır, bu sayede ölçüm sonuçları net bir şekilde incelenebilmelidir.

23- Cihazın işlemcisi Quad Core ARM Cortex –A9 Processor olmalıdır.

24- Cihazla birlikte 10ul-200ul -1000ul pipetler ücretsiz verilmelidir. Pipetler cihaz ile aynı marka olmalıdır.

25- Cihaz üzerinde Usb 3 ve Ethernet girşi bulunmalıdır.

26- Cihaz 32 gb dahili hafızaya sahip olmalıdır.

27- Cihaz Bluetooth ve Wi-fi bağlantısı yapabilir özellikte olmalıdır.
28- Cihaza Bluetooth klavye ve mause bağlanabilmelidir.  

29- Yazılım programı ücretsiz ve sınırsız upgrade edilebilmelidir.
30- Cihaz ölçüm yapabilmek için başka bir bilgisayara ihtiyaç duymamalıdır.
31- Cihazın ışık kaynağı titreşimli xenon lambası olmalıdır. Ölçüm yapmadığı zamanlarda cihaz fişe takılı bile olsa lamba ömründen harcamamalıdır. 

32- Cihazın dalga boyu doğruluğu  1nm olmalıdır.

33- Cihazın dalga boyu çözünürlüğü .1.8 nm (254 nm HG’de FWHM) olmalıdır.

34- Cihazın absorbans ölçüm kesinliği 1mm ışık yolunda 0.002 abs olmalıdır.

35- Cihazın ölçüm taban materyalinin yapısı 303 paslanmaz çelik olmalıdır. Kesinlikle cam veya başka bir maden’den üretilmiş olmamalıdır.   
36- Cihazın çalıştırma voltajı 12-18 Vdc olmalıdır. Çalışırken 12-18W, Standby konumundayken  5W güç harcamalıdır. 
37- Cihaz, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalıdır. Garanti süresinden sonra, 8 yıl süre ile ücret karşılığında servis, yedek parça ve aksesuar temini satıcı firma tarafından sağlanmalıdır. 
38- Satıcı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır. Satıcı direk temsilci değil ise, garanti taahhütnamesi hem satıcı hemde temsilci firma tarafından verilmelidir.
THERMAL CYCLER-PCR  CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Örnek kapasitesi, 96 X 0,2 ml olmalıdır.

2. 12 bölgeli gradient özellikte olmalıdır.

3. Cihaz 8 inç dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

4. Ortalama soğutma hızı 2.5 C/sn olmalıdır.

5. Ortalama ısıtma hızı 3.5C/sn olmalıdır

6. Cihazın sıcaklık  Accuracy ≤0.2℃ olmalıdır.
7. Cihazın temp. Unifornity hasssasiyeti   ≤ ±0,3°C olmalıdır.
8. kapak sıcaklık 30°C -110°C olmalıdır

9. Cihaz 4 C -125 C derece arasında çalışmalıdır. 
10. Sıcaklık gradyan aralığı 1-30*C  derece olmalıdır.

11. Güç kaynağı 100-240 vac 50/60 hz  1000 w olmalıdır.

12. Boyut 420 X 269  X 254 mm ( L x W x H)  olmalıdır.

13. Sertifika CE-IVDR olmalıdır.

14. Net ağırlık 13 kg olmalıdır.

15. Cihazla birlikte aşağıdaki özeliklerde jel tankı ve güç kaynağı ücretsiz verilmelidir;

a. 10 x 7 cm boyunda dna ve rna yürütmeye uygun jel tankı .

b. Dams-claw design teknoloji ile üretilmiş jel döküm sırasında sızıntı olmamasını sağlamalıdır.

c. Mini tank  aynı anda 30 örneğe kadar çalışabilmelidir.

d. Güç kaynağı nükleik asit ve SDS-PAGE ile rutin elektroforez için 4 set çıkış terminali ile maksimum 300V voltaj çıkışı ve 400mA akım çıkışı olmalıdır.

e.  Kolay kontrol Otomatik geçişli sabit V/A, minimum 1 V ve 1 mA artışla ayarlanabilir gerilim ve akım, esnek durum ve parametre ayarları cihazda olmalıdır.

f. Üç haneli yedi bölümlü LED okuma ekranı voltajı, akımı ve zamanı ekranda göstermelidir.

g. . Hata mesajları arasında yük yok tespiti, ani yük değişimi, aşırı voltaj koruması, elektrik kesintisi sonrasında otomatik kurtarma, kısa devre ve kolay sorun giderme için akım diferansiyel alarmı cihazda olmalıdır.
16. Mobil Uygulama Uyumluluğu İOS / Android olmalıdır. Cihaz mobil uygulama ile uzaktan kontrol edile bilmelidir.

17. Sıcak Kapak Modu Kulp ile tek seferlik kilitleme olmalıdır.

18. Ağ Bağlantıları USB / LAN / WIFI olmalıdır.

19. Hafıza ≥2000 program yerleşik, USB flash sürücü genişletme ile sınırsız olmalıdır.

20. Teklif veren firmanın Temsilcilik belgesi sunması gereklidir. 

