Teknik Şartname

- Karbondioksitli İnkübatör, 150 Litre

  - İç hacim 150 lt olmalıdır.

  - İç ölçüleri 560 x 700 x 400 mm (genişlik x yükseklik x derinlik) olmalıdır.

  - İçi ve dışı komple paslanmaz çelikten olmalıdır. İçi 1.4301(ASTM 304) malzemeden ve paslanma resiztanslı malzemeden yapılmış olmalıdır.

  - Cihaz  yüksek çözünürlüklü renkli çok fonksiyonlu çift ekranlı olmalıdır.

  - Isı sahası,+20 C den (oda ısısının +7 C derece üzerinden) +50 C dereceye kadar olmalıdır. Sıcaklık ayarlama hassasiyeti : 0,1 oC  olmalıdır.

  - 1 adet paslanmaz çelikten rafı olmalıdır. Ve nemlendirmeyi sağlayacak 1 adet paslanmaz çelik tepsi verilmelidir.

  - Cihazın kapak kilidi kapak boyunca olmalı ve eller dolu iken bile açılıp kapanmaya izin veren bir yapıya sahip olmalıdır.

  - Cihazda basit nem kontrolü olmalıdır.  Peltiyer element sayesinde su haznesi dolu iken kabin içindeki nem oranı % 93 -/+ 2,5 %  oranında kontrol edilebilmelidir.

  - 1 adet ısıtmalı iç cam kapağa sahip olmalıdır.

  - Cihaz  hava ceketi olmalıdır.

  - Sterilizasyon için cihazın dört kenarına yerleştirilmiş ısıtıcılar mevcut olmalı ,bu ısıtıcılar vasıtasıyla kontaminasyonu önlemek için 180 C ye kadar otomatik sterilizasyon (1 saat ) yapılabilmelidir ve bu işlem sırasında sensörlerin çıkarılmasına gerek duyulmamalıdır.

  - CO2 kontrolü; Cihaz dijital elektronik CO2 kontrol sistemine sahip olamalıdır ve bu için çift NDIR systemi ile kontrol edilmelidir.  Cihazda standart baromatik basınç düzeltmesi olmalıdır.

  - Cihazda CO2 miktarı 0-20 % arasında ayarlanabilmelidir ve cihazda  CO2 sensörü olmalıdır.  CO2 kontrol ayarı 0,1 % olmalıdır.

  - Cihazda O2 miktarı 0-20 % arasında ayarlanabilmelidir ve O2 kontrol ayarı 0,1 % olmalıdır.

  - Sıcaklık kontrolü elektronik mikroprosesür PID kontrollü olmalıdır.

  - Self-diagnostik özellikte olmalı; sıcaklık,CO2 ve nem kontrollerinde oluşabilecek hatalarda hata mesajları vermelidir.

  - Cihazda aynı anda sıcaklık,CO2 ve nem değerleri dijital olarak görülebilmelidir.

  - Elektrik kesilmelerinde programlar hafızadan silinmememelidir.

  - Cihaz çift over-heat güvenlik sistemli olmalıdır.

  - Cihazda görsel ve sesli alarm sistemi mevcut olmalıdır.

  - Cihazın ISO sertifikası olmalıdır

  - Cihaz 2 yıl süreyle işçilik ve montaj hatalarına karşı garantili olmalı,10 yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça güvencesi mevcut olmalıdır.

  - Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğunu ve TS 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterliliğini belgelemelidir.

- Otomatik Hücre Sayım Sistemi

  - Sistem ile otomatik olarak hücre sayımı yapılabilmelidir

  - 6-50 µm büyüklüğünde, 5x104-1x107 hücre/ml yoğunluğunda hücre sayımı yapabilmelidir.

  - Tripan mavisi ile canlı, ölü hücre ayrımı hızlı bir şekilde (30 sn içerisinde) yapılabilmelidir.

  - Sistemle kullanılan sayım slidleri 2 örnek kapasiteli olmalıdır.

  - Sistem yapılan son 100 ölçümü hafızasında tutmaktalı, Yapılan ölçümler Exel formatında bilgisayara aktarılabilmelidir.

  - Cihazın bilgisayar programı olmalı. Bu yazılım ile istatiksel analizler yapılabilmedir.

  - Slide üzerinde ölçüm yapılan hazne görsel olarak belirtilmiş olmalıdır.

  - Her ölçüm haznesi 10µl örnek kapasitesine sahip olmalıdır.

  - Sistemde kullanılan yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde hücre sayımı ve yaşamsallık analizi yüksek doğruluk ve hassasiyetle yapılabilmelidir.

  - Cihaz 6-50 µm arasındaki tüm hücreleri saymalı, kullanıcının ilgilendiği hücre boyutu aralığında bulunan hücre sayısını da ayrıca verebilmelidir (cell size gating).

  - Sistem ile yüksek çözünürlüklü CCD kamera ile görüntü elde edilebilmelidir.

  - Sistem “MultiFocal plane” görüntü almalı bu sayede doğru boyut ölçümü ve canlı-ölü ayrımı yapmalıdır

  - Bu görüntüler otomatik olarak JPEG formatında  kaydedilmelidir.

  - Sistemde kullanılan kamera otomatik olarak fokus (odaklama) özelliğine sahip olmalı, kullanıcı ölçümleri esnasında kamerayı manuel olarak fokuslamak zorunda kalmamalıdır.

  - Sistem bilgisayara ihtiyaç duymamalı, tüm analizler cihazın üzerinde yapılmalıdır. Sistem son 100 ölçümün sonucunu hafızasında tutmalı. İstenildiği taktirde USB Flashdisk e kayıt edilebilmelidir.Bu sunuç dosyası JPEG formatında alınan resim ve Exel  dosyası şeklinde kayıtları içermelidir.

  - Elde edilen veriler USB Flash disk’e kayıt edilip istenilen bilgisayara kayıt edilebilmelidir.

  - Sistem yapılan son 100 ölçümü hafızasında tutmakta, Yapılan ölçümler Exel formatında bilgisayara aktarılabilmeli burada manuel olarak büyüme eğrileri oluşturulabilmeli , böylelikle hücrelerin ikiye katlanma süreleri (doubling time) hesaplanabilmelidir.

  - Elde edilen sonuçlar başka bilgisayarlara da aktarılabilmelidir.

  - Cihaza opsiyonel olarak doğrudan thermal printer bağlanabilmeli sayım sonuçları buradan basılabilmelidir.

  - Satıcı firma yetkili temsilci belgesini komisyona sunmalıdır.

  - Cihazlar 2 yıl garantili olmalıdır ve 10 yıl yedek parça temini yapılmalıdır.