1.	Ultrasonik Çalkalamalı Su Banyosu 10 Litre

1.1.	Cihaz sağlam ve tek parçadan oluşan vibrasyon tankı ve gövde paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

1.2.	Cihaz kesintisiz ve etkili ultrasonik dalga boyu ile tüm yüzeylerde hassas ve kesin temizliği garanti etmelidir.

1.3.	Cihazın sıcaklık ve zaman kontrolü, dijital ekrana sahip kontrol ünitesi ile sağlanmalıdır.

1.4.	Sıcaklık ve zaman ayarı ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve gerçek değerleri göstermelidir.

1.5.	Cihazın duraksatma fonksiyonu olmalı ve çalışma sırasında istenildiği anda çalışmayı durdurabilmeli ve yeniden başlatabilmelidir.

1.6.	Cihazın sıcaklık doğruluğu ±1 o C olmalıdır.

1.7.	Cihazın zaman kontrolü 1-60 dakika arasında veya bu aralığı kapsayan daha geniş aralıkta 1 dakikalık sekmeler ile yapılabilmelidir.

1.8.	Cihaz en az 10 litre hacme sahip olmalıdır.

1.9.	Cihaz en az 135 watt ultrasonik güce sahip olmalıdır.

1.10.	Cihazın çalışma frekansı en az 50 kHz olmalıdır.

1.11.	Isıtıcı gücü en az 150 watt olmalıdır.

1.12.	Cihaz, kapak ve sepet aksesuarlarıyla birlikte verilmelidir.

1.13.	Cihaz şehir elektrik şebekesinde çalışabilmelidir.

2.	UV/VIS Spektrofotometre

2.1.	Cihaz absorbans tarama modu gerçekleştirmelidir.

2.2.	Cihaz, 6-, 12-, 24-, 48-, 96 kuyulu mikroplakaları okumaya uygun olmalıdır.

2.3.	Cihaz, bilgisayar kontrolü altında endpoint, kinetik, kuyucuk tarama ölçümlerini gerçekleştirebilmelidir.

2.4.	Cihaz üzerinde 4.3&quot; ölçüsünde dokunmatik LCD ekran bulunmalıdır ve tüm parametreler buradan kontrol edilebilmelidir.

2.5.	Cihaz lineer çalkalama yapabilmelidir.

2.6.	Cihazın absorbans okuma özelliği filtreli sistem ile sağlanmalı ve filtreli sistemde dalga boyu aralığı 340 – 750 nm arasında olmalıdır.

2.7.	Cihazın dedektörü fotodiyot dedektör olmalıdır.

2.8.	Cihazın absorbans dinamik aralığı normal ve hızlı okumalarda 0 - 4.0 OD olmalıdır.

2.9.	Cihazın O.D. resolüsyonu 0.001 olmalıdır.

2.10.	Cihazın O.D. tekrarlanabilirliği 2.0 OD değerinde &lt;0.5% olmalıdır.

2.11.	 Cihazın O.D. hassasiyeti 2.0 OD değerinde &lt;1% olmalıdır.

2.12.	Cihazın ışık kaynağı Tungsten halojen lamba olmalıdır.

2.13.	Cihaz 96 kuyulu plakada normal okuma modunda 30 sn.’de okuma yapılabilmelidir.

2.14.	 Cihazın ölçüleri 41.9 x 38.1 x 17.8 cm, max. ağırlığı 8 kg olmalıdır.

2.15.	Cihaz 340, 405, 450, 490, 630 nm’deki okumaları yapabilmek için 4 adet filtre ile birlikte verilmelidir.

2.16.	Cihaz yıkayıcı sistemler ile entegre olabilmelidir.

2.17.	Cihaz yazılımı ile 40 farklı test protokolü kayıt edilebilmeli, maksimum 12 adet sonuç kaydedilebilmeli ve kaydedilen sonuçlar USB bellek ile aktarılabilmelidir.

2.18.	Cihaz Ce belgelerine ve RoHS uyumuna sahip olmalıdır.

2.19.	Teklif veren firma Türkiye temsilcisi olmalı ya da Türkiye temsilcisinden alınmış şatış yetki belgesini sunmalıdır.

3.	Otomatik Pipet Seti(0.5-10uL, 10-100uL,20-

200uL, 100- 1000 uL, 30- 300 ul)

3.1.	Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

3.2.	Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3.3.	Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

3.4.	Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

3.5.	İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

3.6.	Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

3.7.	Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

3.8.	Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

3.9.		Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

3.10.	Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

3.11.	Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

3.12.	Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Çalışma aralıkları, l	Artım Değerleri, l

0.1 - 2.5	0.002

0.5 - 10	0.01

2 - 20	0.02

10 - 100	0.1

20 - 200	0.2

30 - 300	0.2

100 - 1000	1

500 - 5000	5

1 – 10 ml	0.01 ml

3.13.	Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir:

Çalışma aralıkları, l	Hacim, l	Hata Payı

0.1 - 2.5	0.25

1.25

2.5	≤ 6.0%

≤ 1.5%

≤ 0.7%

0.5 - 10	1

5

10	≤ 1.8%

≤ 0.8%

≤ 0.4%

2 - 20	2

10

20	≤ 1.5%

≤ 0.6%

≤ 0.3%

10 - 100	10

50

100	≤ 1.0%

≤ 0.3%

≤ 0.2%

20 - 200	20

100

200	≤ 0.7%

≤ 0.3%

≤ 0.2%

30 - 300	30

150

300	≤ 0.7%

≤ 0.3%

≤ 0.2%

100 – 1,000	100

500

1,000	≤ 0.6%

≤ 0.2%

≤ 0.2%

500 – 5,000	500

2,500

5,000	≤ 0.6%

≤ 0.25%

≤ 0.15%

1 – 10 ml	1 ml

5 ml

10 ml	≤ 0.6%

≤ 0.2%

≤ 0.15%

3.14.	Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.  Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

3.15.	Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

3.16.	Pipetler ile birlikte 2 adet 6lı, masa üstü, döner tip pipet standı verilecektir.

3.17.		Pipetlere teklif veren firma, garanti süresi içinde yılda 1 kez toplamda 2 kez ücretsiz olarak, garanti bitiminde ise ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmeli ve pipetlerin kalibrasyon hizmeti sağlayacağını taahhüt etmelidir.

3.18.		Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Özelliklere Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.19.	Teklif veren firma teklif ettiği cihazın Türkiye distribütörü olduğunu belgelemeli ve teklif zarfında sunmalıdır. Türkiye distribütörü değilse Türkiye distribütöründen verilen satış belgesi sunmalıdır.

3.20.	Önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası ve TSE tarafından onaylı Teknik Servis Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır. Distribütöre ait bu belgeler firma ya da ihaleye katılan bayi tarafından ihale komisyonuna sunulmalıdır.

3.21.	Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır ve 10 yıl yedek parça garantisi verilmelidir.

Cihaz kurumun istemiş olduğu yere teslim edilerek çalışır halde yetkililere