İMPEDANS ANALİZÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın DC potansiyel aralığı en az ±3V olmalıdır.

- Komplians voltajı en az ±5V olmalıdır.

- Maksimum akım aralığı en fazla ±30mA olmalıdır.

- Uygulanan potansiyel çözünürlük en fazla 100μV (18bit) olmalıdır.

- Potansiyel doğruluk ±1mV ofset ile en fazla %0.2 olmalıdır.

- Cihaz potantiostat modunda 1nA’dan 10mA’e en az 8 aralıkta akım aralığı sağlayabilmelidir.

- Ölçülen akım çözünürlüğü 1nA aralıkta 9.2 pA’de en fazla %0.009 olmalıdır.

- Cihaz Galvanostat modunda 10nA den 10mA’e en az 4 aralıkta akım aralığı sağlayabilmelidir.

- Cihazın ölçülebilir empedans aralığı 10μHz ile 200kHz olmalıdır.

- Bu empedans aralığında AC genlik aralığı en az 1mV-900mV rms veya 2.5V p-p olmalıdır.

- Elektrometre amfi girişi en az 1Tohm//10pF olmalıdır.

- Elektrometre bant genişliği en az 500kHz olmalıdır.

- Cihazın kasası alüminyumdan oluşmalıdır.

- Kasanın boyutları en fazla 7.2 x 5.5 x 2.6 cm olmalıdır ve taşınabilir olmalıdır.

- Cihaz maksimum 130 g ağırlığa sahip olmalıdır.

- Cihazın USB-C üzerinden sağlanan güç kablosu olmalıdır.

- USB üzerinden bilgisayara, tablet veya telefon aplikasyonuna bağlanabilmeli ve bu cihazlar üzerinden sistem yazılımı ile kontrol edilebilmelidir.

- Cihaz ile birlikte RE, WE, CE ve GND 2mm banana çıkışları olan kablo verilmelidir.

- Cihaz ile birlikte, sistemin tüm özelliklerinin kullanılmasına imkan veren orijinal bilgisayar yazılımı verilmelidir. Bu bilgisayar yazılımı Windows 7/8/10 (32-bit ve 64-bit) işletim sistemleri altında çalışabilmelidir.

- Cihaz ile aşağıdaki teknikler kullanılabilmelidir.

Linear Sweep Voltammetry (LSV), Cyclic Voltammetry (CV), Chronoamperometry (CA), Zero Resistance Amperometry (ZRA), Chronocoulometry (CC), MultiStep Amperometry (MA), Pulsed Amperometric Detection (PAD), Linear Sweep Potentiometry (LSP), Chronopotentiometry (CP), MultiStep Potentiometry (MP), Open Circuit Potentiometry (OCP), Differential Pulse Voltammetry (DPV), Square Wave Voltammetry (SWV), Normal Pulse Voltammetry (NPV), Mixed Mode (MM), Potential scan (IMPE) or current scan, Fixed potential or fixed current, Time scan (IMPT)

- Yazılım ile otomatik akım aralıkları seçilebilmeli, eğriler arasında geçiş sağlanabilmeli ve elde edilen eğrilerin üzerinde başlık, renk, görüntü, arka plan gibi değişiklikler yapılabilmelidir.

- Yazılımda empedans için eşsel devre fiting, devre modelleme ve simülasyon, skripting, veriyi Origin veya Excel’de tek bir tuş ile açabilme, tüm elde edilen eğrileri, metodları ve verileri tek bir dosyada saklayabilme gibi özellikler bulunmalıdır.

- Cihaz, gerekli sistem kabloları (1 adet sensor kablosu, 1 adet PC’ye bağlanabilmek için USB-C kablosu), kullanıcı manueli, yazılım CD’si ve dummy hücresi ile birlikte bir çanta içerisinde verilmelidir.

- Cihaz ile birlikte üretici tarafından düzenlenmiş olan kalibrasyon raporu verilmelidir.

- Cihaz 220-240 V/50-60 Hz şebeke geriliminde çalışabilmelidir.

- Teklif veren firma önerdiği ürünün üreticisinin Türkiye Yetkili Temsilcisi olduğunu gösteren yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Yüklenici firma, ürünün fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı ilk 2 yıl ücretsiz garanti vermelidir. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi vermelidir.

- Yüklenici firma cihaz ile birlikte Avrupa veya Amerika meşeili, 2 kutu(1 kutu/75 adet) perde baskılı altın elektrot vermelidir. Elektrotların alım sürecinde laboratuvarımızda denenmiş olması gerekmektedir.