CYTOSPIN 4 Sitosantrifüj Cihazı Teknik Şartname

- Cihaz aynı anda en az 12 numune işleyebilmelidir.

- Kapak serbest bırakma mekanizmasıyla tek elle açılıp kapanmaya olanak tanımalıdır.

- Çalışma sırasında polikarbonat pencereden kapalı kısmın görüntülenmesini sağlamalıdır.

- Mekanik ve elektronik bileşenleri kazara sıvı dökülmelerinden kaynaklanan hasarlardan koruyabilmelidir.

- Kolay dezenfekte edilebilmelidir.

- IEC 61010 güvenlik standartlarını karşılamalıdır.

- Mühürlü başlığın mikrobiyolojik bir kabine yüklenmesine izin vermeli ve böylece en üst düzey güvenlik sağlamalıdır.

- Otomatik kilitlenen, plastik dış kapağa sahip olmalıdır.

- Sadece kapak kilitlendiğinde çalışmalı ve dönüş sırasında kapağı kilitli tutmalıdır.

- Kapaklı tek kullanımlık numune odaları ve silinebilir kontrol paneli içermelidir.

- Sitosantrifüj dengesiz olduğunda, hız toleransının dışında olduğunda veya kapak düzgün bir şekilde kilitlenmediğinde sesli bir alarm çalmalı ve kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Kullanıcılara numuneleri çıkarmalarını hatırlatmak için bir dakikalık aralıklarla numune güvenlik alarmları kullanmalı, böylece hava kuruması önlenerek tutarlı sonuçlar elde edilebilmelidir.

- Sitosantrifüj, hücreleri bir cam slaydın açıkça tanımlanmış bir alanına biriktirmeli ve kalan sıvının numune haznesinin filtre kartına emilmesini sağlamalıdır.

- Yükleme veya Durdurma konumunda, eğme özelliği kalan sıvının hazırlanan slaytla temas etmesini önleyerek hücre kaybını azaltmalıdır.

- Çıkarılabilir program kartı, hızlı ve kolay erişim için dokuz adede kadar programı kaydedebilmelidir.

- Korumalı program belleği, anında geri çağırma için 23 adede kadar rutini depolamalı ve güç kaybına karşı korumalıdır.

- Kolay dokunmatik program tuş takımı, daha kolay tuş vuruşları ve daha sezgisel programlama sağlamalıdır.

- Hız penceresi, 200 ila 2000 rpm arasında programlanmış dönüş hızlarını görüntülemelidir.

- Üç hızlanma kontrol düğmesi, operatöre kırılgan numuneleri koruma esnekliği sağlamalıdır.

- Zaman penceresi, 1 ila 99 arasında programlanmış ve kalan çalışma süresini görüntülemelidir.

- Kontrol özelliği, bekleme modunda güç tasarrufu moduna sahip olmalı; ekranlar ayrıca bekleme tuşuyla açılıp kapatılabilmelidir.

- Boyutlar (G x D x Y):

Kapalı kapakla: 16 x 9,5 x 24,5 inç (40,5 x 24 x 62 cm)

Açık kapakla: 16 x 25 x 24,5 inç (40,5 x 62,5 x 62 cm)

- Ağırlık: 26,5 lb. (12 kg)

- Güç Gereksinimleri: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1Ph, 150VA Maks.

- Cihazla birlikte aşağıdaki ürünler de teslim edilmelidir:

Single Sitofunnel, Beyaz 500 Ad/Pk    1 Paket

Metal Klips 6 Ad/Pk   1 Paket

Eritrosit parçalayıcı 500 ml    1 Adet

Mukus çözücü 500 ml     1 Adet

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren her türlü üretim hatasına karşı en az

1 yıl garantili olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretici firma bilgileri ve LOT no bulunmalıdır.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme

sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.