CYTOSPIN 4 Sitosantrifüj Cihazı Şartname

- Cihaz aynı anda en az 12 numune işleyebilmelidir.

- Kapak serbest bırakma mekanizmasıyla tek elle açılıp kapanmaya olanak tanımalıdır.

- Çalışma sırasında polikarbonat pencereden kapalı kısmın görüntülenmesini sağlamalıdır.

- Mekanik ve elektronik bileşenleri kazara sıvı dökülmelerinden kaynaklanan hasarlardan koruyabilmelidir.

- Kolay dezenfekte edilebilmelidir.

- IEC 61010 güvenlik standartlarını karşılamalıdır.

- Mühürlü başlığın mikrobiyolojik bir kabine yüklenmesine izin vermeli ve böylece en üst düzey güvenlik sağlamalıdır.

- Otomatik kilitlenen, plastik dış kapağa sahip olmalıdır.

- Sadece kapak kilitlendiğinde çalışmalı ve dönüş sırasında kapağı kilitli tutmalıdır.

- Kapaklı tek kullanımlık numune odaları ve silinebilir kontrol paneli içermelidir.

- Sitosantrifüj dengesiz olduğunda, hız toleransının dışında olduğunda veya kapak düzgün bir şekilde kilitlenmediğinde sesli bir alarm çalmalı ve kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Kullanıcılara numuneleri çıkarmalarını hatırlatmak için bir dakikalık aralıklarla numune güvenlik alarmları kullanmalı, böylece hava kuruması önlenerek tutarlı sonuçlar elde edilebilmelidir.

- Sitosantrifüj, hücreleri bir cam slaydın açıkça tanımlanmış bir alanına biriktirmeli ve kalan sıvının numune haznesinin filtre kartına emilmesini sağlamalıdır.

- Yükleme veya Durdurma konumunda, eğme özelliği kalan sıvının hazırlanan slaytla temas etmesini önleyerek hücre kaybını azaltmalıdır.

- Çıkarılabilir program kartı, hızlı ve kolay erişim için dokuz adede kadar programı kaydedebilmelidir.

- Korumalı program belleği, anında geri çağırma için 23 adede kadar rutini depolamalı ve güç kaybına karşı korumalıdır.

- Kolay dokunmatik program tuş takımı, daha kolay tuş vuruşları ve daha sezgisel programlama sağlamalıdır.

- Hız penceresi, 200 ila 2000 rpm arasında programlanmış dönüş hızlarını görüntülemelidir.

- Üç hızlanma kontrol düğmesi, operatöre kırılgan numuneleri koruma esnekliği sağlamalıdır.

- Zaman penceresi, 1 ila 99 arasında programlanmış ve kalan çalışma süresini görüntülemelidir.

- Cihaz santrifüj işlevinin yanı sıra aynı zamanda otomatik olarak  ‘’ Hücre Bloğu’’ hazırlamak üzere ek bir sistem içermelidir.  Bu sistem sayesinde sıvı örnek içerisindeki hücrelerin güvenli bir biçimde ağır- jel temeline dayalı takip solüsyonlarının difüzyonuna izin veren gömme maddesi içerisine santrifüje edilerek blok haline dönüştürülmesi özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz bu işlevi gerçekleştirebilmek için gerekli 50 blok için yeterli malzeme setini içermelidir.

- Kontrol özelliği, bekleme modunda güç tasarrufu moduna sahip olmalı; ekranlar ayrıca bekleme tuşuyla açılıp kapatılabilmelidir.

- Boyutlar (G x D x Y):

Kapalı kapakla: 16 x 9,5 x 24,5 inç (40,5 x 24 x 62 cm)

Açık kapakla: 16 x 25 x 24,5 inç (40,5 x 62,5 x 62 cm)

- Ağırlık: 26,5 lb. (12 kg)

- Güç Gereksinimleri: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1Ph, 150VA Maks.

- Cihazla birlikte aşağıdaki ürünler de teslim edilmelidir:

Single Sitofunnel, Beyaz 150 Adet

Double Sitofunnel, Beyaz 250 Adet

Metal Klips 6 Adet

Cihazla aynı marka MegaFunnel + İşaretli Lam(25’lik) 4 Paket

Cihazla aynı marka Cytoblock Kit (50‘lik kutu ) 2 Paket

Eritrosit parçalayıcı 500 ml    1 Adet

Mukus çözücü 500 ml     1 Adet

- İlerleyen teknolojiden yararlanmak adına, üreticinin en üst modeli olduğu broşür ve internet sitesinde kontrol edilecektir. Üst modeli olan bir cihazın alt modeli kabul edilmeyecektir.

- İthalatçı firmanın vereceği ürünün Türkiye Yetkili Satıcısı olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firma cihaz için fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı en az 2 yıl  ücretsiz , hizmet vermeyi garanti ve taahhüt  etmelidir.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme

sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.