# SENSÖR PAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Konu

Bu teknik şartname Yenidoğan Oral Beslenme Monitörü cihazı ile birlikte kullanılan yutma solunum sensörlerinin teknik özelliklerini açıklamak üzere hazırlanmıştır.

- Yutma sensörü

2.a. Yutma sensörü yutma sinyallerini almak amacıyla kullanılan, akustik sinyalleri bir mikrofon aracılığıyla toplayan elektronik bir donanımdır. Yutma sensörü 3 ana parçadan oluşmaktadır:

- Konnektör

- Kablo

- Sensör

# 2.b. Teknik Özellikler

  - Yutma sensörü kendinden yapışkanlı olacaktır.

  - Yutma sensörü tek kullanımlık ve biyouyumlu olacaktır.

  - Yutma sensörünün kullanım ömrü 5 yıl olacaktır.

  - Yutma sensörünün risk sınıfı Sınıf I olacaktır.

  - Sensör BF korumalı olacaktır.

  - Sensörün elektrikli tıbbi ekipman sınıfı Sınıf II olacaktır.

- Solunum sensörü

3.a. Solunum sensörü probu, elektriksel olarak aktif olmayan basit bir pnömatik cihazdır. Sensör temel olarak üç ana bileşenden oluşmaktadır:

  - Bir luer konnektör

  - 1 ila 1.5 metre uzunluğunda bir kablo

  - Hastanın cildine yapıştırılabilen bir basınç manşeti

# 3.b. Teknik Özellikler

  - Solunum sensörü minimum 50x100 mm flaster ile yapıştırılabilir olacaktır.

  - Solunum sensörü biyouyumlu olacaktır.

  - Solunum sensörü non-steril, tek kullanımlık olacaktır.

  - Solunum sensörünün kullanım ömrü 3 yıl olacaktır.

  - Solunum sensörünün risk sınıfı Sınıf I olacaktır.

  - Basınç manşeti aşağıdakileri sağlayacaktır:

    - Köpük Çapı: 20 mm

    - Film Çapı: 30 mm

    - Köpük Kalınlığı: 3 mm

    - Film Kalınlığı: 0.4 mm

    - Köpük Malzemesi: PVC

    - Film Malzemesi: PVC

  - Kablo aşağıdakileri sağlayacaktır:

    - Malzeme: PVC

    - İç Çap: 1.4 mm

    - Dış Çap: 2.7 mm

    - Uzunluk: 1 m

    - Renk: Şeffaf – Mavi

  - Luer konnektör aşağıdakileri sağlayacaktır:

    - Malzeme: ABS

    - İç Çap: 2.4 mm

    - Dış Çap: 4-4.3 mm

    - Renk: Şeffaf, Renksiz