PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dijital göstergesi geniş olup hem pH hemde sıcaklık degerini aynı anda ekranda gösterebilmelidir.

- -2.00 / 20.00 pH aralığında okuma yapmalı ve ± 2000 mV olarak da okuma yapabilmelidir.

- 0.01 pH degerindeki degerleri okuyabilmeli, doğrulugu ise 0.01 pH olmalıdır.

- Sıcaklık ölçüm aralığı -20 C-120.0 C olmalı, ölçüm hassasiyeti 0.1 C derece olmalıdır.

- Cihazla birlikte sıcaklık probu, (ölçüm elektrodu ile) verilmelidir.

- Kalibrasyonu otomatik veya manuel olarak yapılabilmelidir. 4/7/10 pH degerlerindeki tampon çözeltilerini otomatik olarak tanıyabilmelidir.

- Cihaz hafızadaki yedi farklı tampon değerine göre tek ve iki nokta kalibrasyonu yapabilmelidir.

- PH metre hem otomatik hemde manuel olarak sıcaklık dengeleyici sistemler olmalı,    -20 C-120.0 derece arası, sıcaklık doğruluğu +/- 0,1 °C ,  kararlığı ise 0,4 derece olmalıdır.

- Cihaz kapatılıp açıldığında tekrar kalibrasyon gerektirmemelidir.

- Dış yüzey plastikten yapılmış, bu yüzden oksitlenmeye dayanıklı olmalıdır..

- Cihaz 220 volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz 1 adet Ph elektrodu, sıcaklık probu,12 V luk adaptörü, 4 ve 7 lik hazır kalibrasyon çözeltisi ile beraber komple olmalıdır.

- Cihaz CE işareti taşımalıdır.

- Teklif veren firma yukarıdaki özellikleri katalog üzerinde beyan etmelidir.

- Teklif veren firma Türkiye deki yetkili temsilcilik belgesini sunmalıdır.