Masa Tipi pH Metre Seti

Teknik Şartname

- Cihaz ithal mal olmalıdır.

- Cihaz masaüstü ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz mV, pH ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın hassasiyeti ±0.01 pH , / 1 mV / 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0.01 pH / ± 1 mV / ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihaz pH ölçüm aralığı -2.00…16.00 pH / ±2000.0 mV arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı -5 °C - 110 °C arasında olmalıdır.

- Cihazda Türkçe menü seçeneği olmalıdır.

- Cihazın 6,5"  Dot matrix aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

- Cihazda otomatik ölçümü bitirme modu ve sürekli ölçüm modu olmalıdır.

- Cihazın ölçüm hafızası en az 1000 adet olmalıdır.

- Cihaz son kalibrasyonu hafızasında tutmalıdır.

- Cihazda kapasitif dokunmatik tuş takımı olmalıdır.

- Cihazda RS232 veya USB üzerinden PC veri aktarımı, RS232 üzerinden yazıcıya veri aktarımı yapılabilmelidir.

- Cihazın otomatik  veya manuel ısı kompansesi olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli sıcaklık entegreli elektrot, kontrol standart çözeltileri, elektrot tutucusu ve adaptörü verilmelidir.

- Cihazın kalibrasyonu 3 noktadan yapılabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte ST310 pH elektrodu verilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için eş zamanlı yol gösterici olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz en az iki yıl garantili olmalıdır.

El Tipi Doku Homojenizatörü

Teknik Şartname

- Cihaz elde taşınabilir model olmalıdır.

- Cihazın tüm jeneratör probları paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın jeneratör probları otoklavlanabilir ve sterilize edilebilir olmalıdır.

- Cihaz mikrotüplerle kullanım için uygun olmalıdır.

- Kullanılan jeneratör probuna bağlı olarak çalışma kapasitesi 0,1 mL - 250 mL arasında olmalıdır.

- Cihaz örnekleri en az 30 saniye içerisinde tamamen homojenize edebilmelidir.

- Cihazın hız aralığı 8.500 – 30.000 rpm aralığında olmalıdır.

- Cihazın gürültü debisi en az 70 desibel olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 4 - 65°C aralığında olmalıdır.

- Cihazın boyutları en az 1,9 x 2,3 x 9 inç (4,5 x 5,8 x 22,5 cm) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı en az 1,35 lbs (0,62 kg) olmalıdır.

- Cihazın elektrik akımı 115V 60 hz veya 230V 50hz olmalıdır.

- Cihaz 5mm ve 7mm jeneratör probları ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz en az iki yıl garantili olmalıdır.