TEKNIK ŞARTNAME

Gümüş-Gümüş Klorür Referans Elektrot

- Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm olmalı ve en fazla 6 mm çapı olmalıdır ve elektrot cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Elektrodun en az 1,5 cm uzunluğunda esnek bağlantı kablosu ve altın kaplı konnektörü olmalıdır.

- Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü iyon geçirgen cam frit (Vycor frit) olmalıdır.

- İyon geçirgen cam frit bölümü değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

- Elektrot içerisinde 3 M NaCl çözeltisi olmalıdır.

- Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır.

Platin Karşıt Elektrot

- Platin telin toplam uzunluğu en az 7,5 cm ve çapı en az 0,5mm olmalıdır.

- Platin tel %99,95 saflıkta olmalıdır.

- Platin tel en az 1,5 cm uzunluğunda ve en fazla 6 mm çapında CTFE (Kel-F) polimer bloğuna gömülü olmalıdır.

- 0,5 mm çapında altın kaplama konnektörü ve silikon halkası bulunmalıdır.

Calomel Referans Elektrot

- Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 92 mm olmalıdır.

- Elektrodun çapı en fazla 6 mm olmalıdır.

- Elektrodun tutulan kısmında yüksek kimyasal dayanım için Polymethylpentene kullanılmalıdır.

- Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü seramik olmalıdır.